附件2-1  技术参数响应表（DR）

| 序号 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 1 | 设备名称：数字化X射线摄影系统（DR） |
| 2 | 设备用途：完成门诊、急诊、住院部患者的全身各部位、各体位、各角度的全数字X线摄影检查，以满足医院临床和体检工作中的高级诊断需求。 |
| 3 | 临床范围：悬吊式多功能机架设计，用于头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位和水平侧位摄片。 |
| 4 | 投标人资质：详见招标公告，所投DR生产企业近两年无政府采购违法失信行为记录。 |
| ★5 | 产品要求：具有有效的医疗器械产品注册证，不得以不同配置组合构成投标产品，保证设备最佳匹配性能及可靠性；考虑后期升级双板功能的因素，要求该医疗器械产品注册证同时具备双板配置。（提供医疗器械注册证溯源） |
| 6 | 整机性能 |
| 6.1 | 数字探测器 |
| 6.1.1 | 成像介质：数字化平板探测器（Flat Penal Detector），非CCD结构。 |
| 6.1.2 | 像素区域（有效面积）：≥43cm×43cm（17”×17”） |
| ★6.1.3 | 像素尺寸：142um-150um±5% |
| 6.1.4 | 动态范围≥16Bit |
| 6.1.5 | 采集成像时间 ≤7s |
| 6.1.6 | 空间分辨率：≥3.6LP/mm |
| ★6.1.7 | 欧美原装进口平板探测器（提供产品报关单） |
| 6.2 | 高频逆变式X线高压发生器 |
| ★6.2.1 | 原装进口高频高压发生器（提供产品报关单） |
| 6.2.2 | 标称电功率：50KW |
| ★6.2.3 | 逆变频率≥380KHZ |
| 6.2.4 | 最大管电压≥150KV |
| 6.2.5 | 管电流范围：10mA-630mA±5% |
| 6.2.6 | 工作电源：三相380V±10％ |
| 6.2.7 | 逆变频率≥350KHZ |
| 6.3 | X线管球 |
| ★6.3.1 | 原装进口旋转阳极X线球管（提供产品报关单） |
| 6.3.2 | 标称管电压：150KV |
| 6.3.3 | X射线管阳极热容量≥280kHU |
| 6.3.4 | 球管焦点:小焦点≤0.6mm 大焦点≤1.3mm |
| ★6.3.5 | 阳极转速（极限值）＞9900rpm |
| 6.3.6 | 焦点功率（最大值）：小焦点≥32kW；大焦点≥75kW |
| 6.4 | 全自动悬吊多功能摄影支架 |
| 6.4.1 | 具备“软管式”走线方式，美观耐用（非坦克链），保护线束及电缆。（需提供检测报告） |
| 6.4.2 | 悬吊机架运动过程中为保护患者及设备的安全，系统具备紧急制动装置。 |
| 6.4.3 | 近台操作要求：球管牛头采用液晶屏进行集成控制，可实时显示倾斜角度、SID、FID等数据信息。 |
| 6.4.4 | 隔室操作要求：具备隔室控制悬吊系统功能，解决放射技师频繁进出机房摆位的问题，减轻劳动强度，提高工作效率。 |
| ★6.4.5 | 采用“井”字型天轨（非“一”字轨） |
| 6.4.6 | 垂直升降距离：1500mm±5% |
| 6.4.7 | 横向行程：>1800mm±5%；纵向行程：>1800mm±5%； |
| 6.4.8 | 球管旋转角度（以水平轴为中心）：±90°；球管旋转角度（以垂直轴为中心）： 360° |
| 6.4.9 | Bucky上下行程：1150±30mm；Bucky中心离地最低距离：460±20mm |
| 6.5 | 手动束光器 |
| 6.5.1 | 光电定位，手动多叶式射野指示灯具有定时开关功能。 |
| 6.6 | 移动式摄影床 |
| 6.6.1 | 尺寸：2000mm×800mm×750mm |
| 6.6.2 | 承重≥130kg |
| 6.6.3 | 移动式摄影床带刹车功能万向轮，可移动可静止 |
| 6.6.4 | 床面纵向移动范围：≥±450mm±10mm |
| 6.7 | 图像采集、操作控制系统 |
| 6.7.1 | 英特尔I7高性能处理器，内存≥4GB，硬盘≥500G |
| 6.7.2 | 3MP医用灰阶液晶显视器 |
| 6.7.3 | 软件采用全中文操作界面 |
| 6.7.4 | DICOM标准：支持多项DICOM服务类别，如存储，传输，接收，WORKLIST；打印功能：标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印； |
| 6.7.5 | 每个身体部位采用不同的处理协议，达到最优的显示效果；采用图像增强模块，以保证获得最佳的图像。 |
| 6.7.6 | 患者信息输入及查询 |
| 6.7.7 | 图像预浏览功能；手动自动窗宽&窗位；正／负片显示；图像的水平位和垂直位反转；图像旋转；图像移动及缩放；图像等比例剪切；对比度增强；图像多级放大漫游 ；R/L标注；图像存储；图像传输；多种打印方式 |
| 6.7.8 | 软件具备具备模拟人体部位选择操作流程，并实时显示拍摄部位的3D投照体位图。 |
| ★6.7.9 | 图像采集工作站为原厂制造（提供注册证溯源） |
| 6.7.10 | 医用干式相机一台（进口品牌） |
| 6.8 | 产品影像质量要求 |
| 6.8.1 | 为保证设备的稳定性和可靠性，要求设备为2016年12月31日前上市的产品（以产品注册时间为准） |
| 6.8.2 | 整机制造商具有10年以上放射产品生产经验 |
| 7.0 | 质保期：整机免费保修二年。 |
| 7.1 | 维修响应速度：2小时内做出响应，电话不能解决的，工程师必须48小时内到达现场 |
| 7.2 | 保证设备年运行开机率≥95% |
| 7.3 | 每年定期回访：一次 |
| 7.4 | 软件免费升级 |
| 7. 5 | 提供设备操作及维修手册 |
| 7.6 | 安装调试及验收 |
| 7.7 | 负责操作人员的免费培训，直至他们对操作技术完全掌握为止 |
| 7.8 | 供货期：20个日历天 |

附件2-2 技术参数响应表（CT）

一、基本要求

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高性能32层CT设备（X射线计算机体层摄影设备） | 1套 |
| 2 | 随机附件 | 1套 |
| 3 | 技术资料 | 1套 |

二、技术条款

|  | 主要技术规格及配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机架系统 | 要求 | 备注 |
|  | 滑环类型 | 低压滑环 |  |
|  | *扫描架孔径 | ≥70cm且≤72cm | 需提供技术白皮书、加盖公章；并在此注明出处 |
|  | *扫描架物理倾角（非数字倾角） | ≥±30° |  |
|  | 机架系统可遥控 | 具备 |  |
|  | 具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作 | 具备 |  |
|  | 具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作 | 具备 |  |
|  | 具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置 | 具备 |  |
|  | 具备人工智能摆位功能，人工智能自动设置床高及床面位置 | 具备 |  |
|  | 三维激光定位系统 | 具备 |  |
|  | 机架冷却方式 | 风冷 |  |
|  | 扫描参数 |  |  |
|  | 机架最快旋转扫描时间/360° | ≤0.72s |  |
|  | *每圈扫描层数 | ≥32层 | 需提供技术白皮书、加盖公章；并在此注明出处 |
|  | *最薄扫描层厚 | ＜0.5mm | 需提供技术白皮书、加盖公章；并在此注明出处 |
|  | *最薄图像重建层厚 | ＜0.5mm | 需提供技术白皮书、加盖公章；并在此注明出处 |
|  | 扫描视野 | ≥50cm |  |
|  | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |  |
|  | *单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥100s |  |
|  | 单次螺旋扫描最大范围 | ≥1650mm |  |
|  | 3D锥形束重建 | 具有 |  |
|  | 定位像长度 | ≥160cm |  |
|  | *螺距控制范围 | 0.51~2.0 | 需提供技术白皮书、加盖公章；并在此注明出处 |
|  | 螺距自由选择 | 具备 |  |
|  | 扫描模式 | 轴扫、螺旋 |  |
|  | 自动螺旋 | 具备 |  |
|  | 10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准 | 具备 |  |
|  | 探测器及数据采样系统 |  |  |
|  | *探测器Z轴排列数 | ≥16排 | 需提供技术白皮书、加盖公章；并在此注明出处 |
|  | *探测器单元Z轴最小尺寸 | ≤0.6mm | 需提供技术白皮书、加盖公章；并在此注明出处 |
|  | 探测器Z轴总宽度 | ＞16mm |  |
|  | *每排探测器单元数 | ≥860个 |  |
|  | *探测器物理单元总数 | ≥20000个 | 需提供技术白皮书、加盖公章；并在此注明出处 |
|  | *探测器采样率 | ≥1800views/圈 |  |
|  | 球管及高压系统 |  |  |
|  | *球管阳极实际热容量 | ≥3.5MHU |  |
|  | 球管内部管芯材料 | 金属 |  |
|  | 球管阳极散热率 | ≥8750W (12250 HU/sec) |  |
|  | 冷却方法 | 风冷 |  |
|  | *球管最大电压 | ≥140KV |  |
|  | *球管最小电压 | ≤60KV |  |
|  | *球管电压备选档数： | ≥6档 |  |
|  | *球管物理最大输出电流 | ≥350mA |  |
|  | 最小可调管电流 | ≤10mA |  |
|  | 最小毫安调节范围 | ≤1mA |  |
|  | *高压发生器额定功率 | ≥42KW |  |
|  | 球管温度与热容量实时显示功能 | 具备 |  |
|  | 扫描床 |  |  |
|  | 最大移动范围 | ≥1720mm |  |
|  | 可扫描范围 | ≥1600mm |  |
|  | 床升降最高高度 | ≥900mm |  |
|  | *床升降最低高度 | ≤450mm |  |
|  | 最大横向进床速度 | ≥250mm/s |  |
|  | 最小横向进床速度 | ≤2mm/s |  |
|  | 扫描床最大载重量 | ≥205Kg |  |
|  | 图像质量 |  |  |
|  | 空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF | ≥18 LP/CM （注明扫描条件） |  |
|  | Z轴空间分辨率@0%MTF | ≥18 LP/CM（注明扫描条件） |  |
|  | 密度分辨率 | ≤4mm@0.3%（注明扫描条件） |  |
|  | 各向同性空间分辨率 | ≤0.275mm |  |
|  | CT值显示范围 | ≥±16383 |  |
|  | 显示灰阶 | ≥256, 24bit color |  |
|  | 主控制台计算机系统（计算机硬件采用服务器级别主机） |  |  |
|  | 内存 | ≥16GB |  |
|  | 硬盘 | ≥1TB |  |
|  | CPU内核数目 | ≥4核 |  |
|  | 24寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵 | ≥1920×1080 |  |
|  | 显示器逐行扫描 | 具备 |  |
|  | 网络接口DICOM 3.0 | 具备 |  |
|  | 永久贮存刻录方式 | DVD |  |
|  | 激光相机DICOM3.0接口 | 具备 |  |
|  | 提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能 | 具备 |  |
|  | 自动照相技术 | 具备 |  |
|  | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |  |
|  | 同步并行图像处理功能 | 具备 |  |
|  | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 | 具备 |  |
|  | 具备远程一键退床功能，扫描完成后可在操作台一键退床 | 具备 |  |
|  | 具备人工智能后处理及辅助诊断方案 | 具备 |  |
|  | 具备头颈部直接去骨功能，无需平扫和剪影，直接生成无骨骼的头颈部血管CTA数据 | 具备 |  |
|  | 具备骨分离功能，一键提取/去除指定骨骼 | 具备 |  |
|  | 诊断报告书写功能 | 具备 |  |
|  | *原厂后处理工作站（工作站软件为原厂自主设计研发，并提供医疗器械注册证） |  |  |
| 8.1 | CPU | ≥4核 |  |
| 8.2 | 主频 | ≥3.5GHz |  |
| 8.3 | 内存 | ≥24GB |  |
| 8.4 | 硬盘容量 | ≥1TB |  |
| 8.5 | 永久贮存刻录方式 | DVD |  |
| 8.6 | 液晶显示器尺寸 | ≥24寸 |  |
| 8.7 | 液晶显示器分辨率 | ≥1920x1080 |  |
| 8.8 | 原厂后处理工作站软件 | 具备 |  |
|  | 临床应用软件 |  |  |
|  | 线束硬化伪影校正软件 | 具备 |  |
|  | 后颅窝图像优化技术 | 具备 |  |
|  | 各种伪影消除软件 | 具备 |  |
|  | 图像减影功能 | 具备 |  |
|  | CT电影功能 | 具备 |  |
|  | 管电流自动调节功能 | 具备 |  |
|  | MPR/CPR/SSD/MIP/VR | 具备 |  |
|  | 模拟手术刀功能 | 具备 |  |
|  | 三维（3D、SSD）软件 | 具备 |  |
|  | 最大及最小密度投影（MIP,MinP） | 具备 |  |
|  | 三维容积测量评估功能 | 具备 |  |
|  | CT血管造影 | 具备 |  |
|  | 一键式容积重建 | 具备 |  |
|  | 血管测量功能 | 具备 |  |
|  | 一键式去骨功能 | 具备 |  |
|  | 一键式骨分离功能 | 具备 |  |
|  | 容积漫游（VRT） | 具备 |  |
|  | *肺部60KV超低剂量扫描功能 | 具备 |  |
|  | 三维肺小结节分析评估软件，用于肺肿瘤筛查 | 具备 |  |
|  | *P-IR双域迭代降噪重建技术，图像真实，无蜡像征 | 具备 |  |
|  | 计时扫描功能 | 具备 |  |
|  | 跟踪扫描功能 | 具备 |  |
|  | *介入扫描功能 | 具备 |  |
|  | 灌注分析 | 具备 |  |
|  | 达峰分析 | 具备 |  |
|  | 虚拟内窥镜 | 具备 |  |
|  | *远程诊断功能，可与远程诊断中心实时通讯传输报告功能 | 具备 |  |
|  | *高性能CT指标：支持能谱扫描功能成像检查 | 具备 | 需提供医疗器械注册证说明或技术白皮书、加盖公章；并在此注明出处 |